Computertomographie (CT) zur Diagnostik interstitieller Lungenerkrankungen:

Technische und organisatorische Empfehlungen.

Die Empfehlungen lehnen sich an die Empfehlungen der AG Thoraxdiagnostik der Deutschen Röntgengesellschaft an (http://www.ag-thorax.drg.de)

Anforderung der Untersuchung

Indikationsangabe: „Abklärung einer interstitiellen Lungenerkrankung“ (ggfs. + Verdachtsdiagnose)

Explizite Anforderung eines HRCT

Wenn möglich: Voraufnahmen und Vorbefunde zur Verfügung stellen

Technische Durchführung

Dünnschicht-Multidetektor-Spiral-CT mit kontinuierlichem Scanvorgang

Aufnahme in tiefer Inspiration vom Apex bis zum Recessus

Kontrastmittelgabe zur Beantwortung dieser Fragestellung nicht nötig.

Optional: Exspirationsschichten (zur Abklärung einer Bronchiolitis -> „air trapping“) und/oder Aufnahmen in Inspiration und Bauchlage (Nachweis/Ausschluss orthostatischer Belüftungsstörungen)

Technische Details (Anhaltszahlen): KV 120, mAs 80 – 120, Kollimation 64 [2 x 32] x 0,6 mm, Schichtdicke 0,8 – 1 mm, Pitch 0,9 – 1,2, Inkrement 0,7 mm, Überlappung 30 – 50%, DLP 250 – 500, CTDIVol mGy 6 - 15.

Low dose-CT: Nur für Verlaufskontrollen, zur Ausschlussdiagnostik und bei jungen Patienten (120 kV, 20 – 40 mAs) oder in inkrementeller Technik (dann Rücksprache mit dem Zuweiser)

Nur ausnahmsweise noch Single Detektor mit 1mm inkrementellen Scans.

Nachbearbeitung

Hochauflösender Rekonstruktionsalgorithmus und Lungenfenster mit Weite 1500 bis 2000 HE und Zentrum –300 bis –600 HE. Zusätzlich koronare und/oder sagittale Rekonstruktionen (bessere Aussage zur regionalen Verteilung).

Befundung

Monitorbefundung mit für die Diagnostik freigegebenem Befundungsmonitor (Richtlinien des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BMU)

Empfehlung: Anwendung der international empfohlenen Nomenklatur:

Beschreibung der Lungengerüstveränderungen in Bezug zum sekundären Lobulus und zur Lunge (zonale Verteilung).

Honigwaben, Milchglasveränderung und Traktionsbronchiektasien explizit beschreiben/ausschließen. Beschreibung etwaiger nodulärer Veränderungen. Im Übrigen Befundung in herkömmlicher Weise.

Datenkommunikation

Kompletter Datensatz als CD oder DVD im DICOM Format idealerweise mit Bildbetrachtersoftware. Möglichst ein 1 mm Datensatz mit hart-mittelhartem Rekonstruktionskern und einem Inkrement von bis zu 50% (sog. "Pseudorohdaten") der alle gängigen Nachverarbeitungen sekundär erlaubt

Verantwortlich: 	Prof. Dr. H. Alfke, 	Prof. Dr. J. Lorenz, 	Dr. M. Westhoff

Hansell, D.M., et al., Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology, 2008. 246(3): p. 697-722.